附件1

粮食近红外快检方法及仪器行业适用性验证评价意向表

| 评价项目 |  | 验证标准方法 |  | 基质 | 样品 形态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 名称 | 标准代号 |  |  |
| 1 | 水分 含量 | 粮油检验稻谷水分含量测定近红外法 | GB/T 24896-2010 | 稻谷 | £颗粒 |
| 2 |  |  |  |  | £粉末 |
| 3 |  | 粮油检验小麦水分含量测定近红外法 | GB/T 24898-2010 | 小麦 | £颗粒 |
| 4 |  |  |  |  | £粉末 |
| 5 |  | 粮油检验玉米水分含量测定近红外法 | GB/T 24900-2010 | 玉米 | £颗粒 |
| 6 |  |  |  |  | £粉末 |
| 7 | 粗蛋 白质 含量 | 粮油检验稻谷粗蛋白质含量测定近红外法 | GB/T 24897-2010 | 稻谷 | £颗粒 |
| 8 |  |  |  |  | £粉末 |
| 9 |  | 粮油检验小麦粗蛋白质含量测定近红外法 | GB/T 24899-2010 | 小麦 | £颗粒 |
| 10 |  |  |  |  | £粉末 |
| 11 |  | 粮油检验玉米粗蛋白质含量测定近红外法 | GB/T 24901-2010 | 玉米 | £颗粒 |
| 12 |  |  |  |  | £粉末 |
| 13 |  | 粮油检验大豆粗蛋白质、粗脂肪含量的测定近红外法 | GB/T 24870-2010 | 大豆 | £颗粒 |
| 14 |  |  |  |  | £粉末 |
| 15 | 粗脂肪含量 | 粮油检验玉米粗脂肪含量测定近红外法 | GB/T 24902-2010 | 玉米 | £颗粒 |
| 16 |  |  |  |  | £粉末 |
| 17 |  | 粮油检验大豆粗蛋白质、粗脂肪含量的测定近红外法 | GB/T 24870-2010 | 大豆 | £颗粒 |
| 18 |  |  |  |  | £粉末 |

附件2

粮食近红外快检方法及仪器行业适用性

验证评价申请表

注：若产品未涵盖表格的信息内容，请在此栏填写“/”，不可空。

| 产品名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 验证项目 | （请在本栏填写附件1中对应的项目编号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研发单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产单位 地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  | 电话 |  |  | 微信 |  |  |  |  |
| 产品基本 原理 | （请在本栏详细阐述产品的基本应用原理） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器 性能 （参考T/CIS 17006） | 产品阶段 | £量产 £定型 □其他阶段 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 波长范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测类型 | £反射 £透射 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许最大湿度范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 允许最大温度范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 分辨率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 抗震性能 | 能否满足长途运输：£ 是 £ 否 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | （如有本表中未提及到的指标，请在此栏详细填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 模型 性能 （参考GB/T 24895） | 适用项目 | 适用 基质 | 基质形态 | 模型 有无 | 含量 范围 | 校准标准差SEP | 重复性Sr |  | 再现性SR | 转移再现性SR |
|  | £水分 | £稻谷 | £谷 粒 | £有 £无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | £糙米粉 粒径: 目 | £有 £无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | £小麦 | £谷 粒 | £有 £无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | £全麦粉 粒径: 目 | £有 £无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | £玉米 | £谷 粒 | £有 £无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | £玉米粉 粒径: 目 | £有 £无 |  |  |  |  |  |  |
|  | £粗蛋白 | £稻谷 | £谷 粒 | £有 £无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | £糙米粉 粒径: 目 | £有 £无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | £小麦 | £谷 粒 | £有 £无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | £全麦粉 粒径: 目 | £有 £无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | £玉米 | £谷 粒 | £有 £无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | £玉米粉 粒径: 目 | £有 £无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | £大豆 | £谷 粒 | £有 £无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | £大豆粉 粒径: 目 | £有 £无 |  |  |  |  |  |  |
|  | £粗脂肪 | £玉米 | £谷 粒 | £有 £无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | £玉米粉 粒径: 目 | £有 £无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | £大豆 | £谷 粒 | £有 £无 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | £大豆粉 粒径: 目 | £有 £无 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | （如有本表中未提及到的指标，请在此栏详细填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测性能 （参考粮油检验近红外法GB/T系列标准） | 称样量（g） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 准确性 | 标准差SEP | 水 分：£ 稻谷：____；£ 糙米粉（ 目）：____； £ 玉米：____；£ 玉米粉（ 目）：____； £ 小麦：____；£ 全麦粉（ 目）：____。 粗蛋白：£ 稻谷：____；£ 糙米粉（ 目）：____； £ 玉米：____；£ 玉米粉（ 目）：____； £ 小麦：____；£ 全麦粉（ 目）：____； £ 大豆：____；£ 大豆粉（ 目）：____。 粗脂肪：£ 玉米：____；£ 玉米粉（ 目）：____； £ 大豆：____；£ 大豆粉（ 目）：____。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 重复性 | 双试差 | 水 分：£ 稻谷：____；£ 糙米粉（ 目）：____； £ 玉米：____；£ 玉米粉（ 目）：____； £ 小麦：____；£ 全麦粉（ 目）：____。 粗蛋白：£ 稻谷：____；£ 糙米粉（ 目）：____； £ 玉米：____；£ 玉米粉（ 目）：____； £ 小麦：____；£ 全麦粉（ 目）：____； £ 大豆：____；£ 大豆粉（ 目）：____。 粗脂肪：£ 玉米：____；£ 玉米粉（ 目）：____； £ 大豆：____；£ 大豆粉（ 目）：____。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准偏差S | 水 分：£ 稻谷：____；£ 糙米粉（ 目）：____； £ 玉米：____；£ 玉米粉（ 目）：____； £ 小麦：____；£ 全麦粉（ 目）：____。 粗蛋白：£ 稻谷：____；£ 糙米粉（ 目）：____； £ 玉米：____；£ 玉米粉（ 目）：____； £ 小麦：____；£ 全麦粉（ 目）：____； £ 大豆：____；£ 大豆粉（ 目）：____。 粗脂肪：£ 玉米：____；£ 玉米粉（ 目）：____； £ 大豆：____；£ 大豆粉（ 目）：____。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变异系数CV | 水 分：£ 稻谷：____；£ 糙米粉（ 目）：____； £ 玉米：____；£ 玉米粉（ 目）：____； £ 小麦：____；£ 全麦粉（ 目）：____。 粗蛋白：£ 稻谷：____；£ 糙米粉（ 目）：____； £ 玉米：____；£ 玉米粉（ 目）：____； £ 小麦：____；£ 全麦粉（ 目）：____； £ 大豆：____；£ 大豆粉（ 目）：____。 粗脂肪：£ 玉米：____；£ 玉米粉（ 目）：____； £ 大豆：____；£ 大豆粉（ 目）：____。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 再现性 | 双试差 | 水 分：£ 稻谷：____；£ 糙米粉（ 目）：____； £ 玉米：____；£ 玉米粉（ 目）：____； £ 小麦：____；£ 全麦粉（ 目）：____。 粗蛋白：£ 稻谷：____；£ 糙米粉（ 目）：____； £ 玉米：____；£ 玉米粉（ 目）：____； £ 小麦：____；£ 全麦粉（ 目）：____； £ 大豆：____；£ 大豆粉（ 目）：____。 粗脂肪：£ 玉米：____；£ 玉米粉（ 目）：____； £ 大豆：____；£ 大豆粉（ 目）：____。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 标准偏差S | 水 分：£ 稻谷：____；£ 糙米粉（ 目）：____； £ 玉米：____；£ 玉米粉（ 目）：____； £ 小麦：____；£ 全麦粉（ 目）：____。 粗蛋白：£ 稻谷：____；£ 糙米粉（ 目）：____； £ 玉米：____；£ 玉米粉（ 目）：____； £ 小麦：____；£ 全麦粉（ 目）：____； £ 大豆：____；£ 大豆粉（ 目）：____。 粗脂肪：£ 玉米：____；£ 玉米粉（ 目）：____； £ 大豆：____；£ 大豆粉（ 目）：____。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 变异系数CV | 水 分：£ 稻谷：____；£ 糙米粉（ 目）：____； £ 玉米：____；£ 玉米粉（ 目）：____； £ 小麦：____；£ 全麦粉（ 目）：____。 粗蛋白：£ 稻谷：____；£ 糙米粉（ 目）：____； £ 玉米：____；£ 玉米粉（ 目）：____； £ 小麦：____；£ 全麦粉（ 目）：____； £ 大豆：____；£ 大豆粉（ 目）：____。 粗脂肪：£ 玉米：____；£ 玉米粉（ 目）：____； £ 大豆：____；£ 大豆粉（ 目）：____。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 检测时间min |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 | （如有本表中未提及到的指标，请在此栏详细填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作方法及检测流程 | （请在本栏详细阐述仪器的使用方法及检测的操作流程） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品优势 | （请在本栏详细阐述该产品在应用过程中的优势亮点） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

公司承诺     产品（      型号）参加粮食近红外快检方法及仪器行业适用性验证评价，恪守诚实守信原则，严格遵守相关规定，对提供产品及信息的合法性、真实性和完整性负责。

公司（公章）

年  月  日

附件3

粮食近红外快检方法及仪器行业适用性

验证评价工作方案

受中储粮质检中心有限公司委托，为切实做好快检技术、方法和仪器的验证评价工作，保证评价工作的公正性、科学性、准确性，经行业内外专家组讨论形成本方案。

一、工作目的

通过技术测试和评价，对近红外快检方法及仪器测定粮食中水分、粗蛋白质和粗脂肪含量进行标准适用性验证，验证测试项目如表1所示，测试指标为正确度、台间差、重复性、稳定性和检测时间等。

表1 验证评价项目表

| 评价项目 |  | 验证标准方法 |  | 基质 | 样品形态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 名称 | 标准代号 |  |  |
| 1 | 水分 含量 | 粮油检验稻谷水分含量测定近红外法 | GB/T 24896-2010 | 稻谷 | 颗粒 |
| 2 |  |  |  |  | 粉末 |
| 3 |  | 粮油检验小麦水分含量测定近红外法 | GB/T 24898-2010 | 小麦 | 颗粒 |
| 4 |  |  |  |  | 粉末 |
| 5 |  | 粮油检验玉米水分含量测定近红外法 | GB/T 24900-2010 | 玉米 | 颗粒 |
| 6 |  |  |  |  | 粉末 |
| 7 | 粗蛋 白质 含量 | 粮油检验稻谷粗蛋白质含量测定近红外法 | GB/T 24897-2010 | 稻谷 | 颗粒 |
| 8 |  |  |  |  | 粉末 |
| 9 |  | 粮油检验小麦粗蛋白质含量测定近红外法 | GB/T 24899-2010 | 小麦 | 颗粒 |
| 10 |  |  |  |  | 粉末 |
| 11 |  | 粮油检验玉米粗蛋白质含量测定近红外法 | GB/T 24901-2010 | 玉米 | 颗粒 |
| 12 |  |  |  |  | 粉末 |
| 13 |  | 粮油检验大豆粗蛋白质、粗脂肪含量的测定近红外法 | GB/T 24870-2010 | 大豆 | 颗粒 |
| 14 |  |  |  |  | 粉末 |
| 15 | 粗脂肪 含量 | 粮油检验玉米粗脂肪含量测定近红外法 | GB/T 24902-2010 | 玉米 | 颗粒 |
| 16 |  |  |  |  | 粉末 |
| 17 |  | 粮油检验大豆粗蛋白质、粗脂肪含量的测定近红外法 | GB/T 24870-2010 | 大豆 | 颗粒 |
| 18 |  |  |  |  | 粉末 |

二、工作分工

1.中储粮质检中心：负责验证评价工作的总体把控。

2.国粮局科研院检测中心：负责验证评价工作的组织与实施；负责样品的制备和评估；负责测试数据的汇总分析及验证报告的撰写提交。

3.参加验证生产企业和单位：参与现场验证评价仪器设备的保障工作，提供至少3台（套）仪器参与验证，指派专人做好仪器设备操作、故障排除的培训工作，并协助国粮局科研院检测中心完成现场验证其他工作。

三、验证用样品

本次验证各测试项目的每种基质均使用两个不同品种样品，分别准备原粮颗粒和粉末（大豆粉粒径为30目，糙米粉、全麦粉和玉米粉粒径均为40目）两种形态，并经6家实验室联合定值。验证过程中采用同一样品传递法进行测试。

四、验证指标内容

在3台（套）及以上的仪器中随机挑选2台（套）进行验证测定。

1.正确度和台间差：对每个品种的7个样品在2台仪器上独立测定。

2.重复性：对每个品种的1个样品在2台仪器上独立测定7次。

3.稳定性：对其中一个品种的样品从称量到出具数据进行连续24小时测试，测定不少于7次（初始和最终检测时间间隔24小时以上，每次测定间隔1小时以上）。

4.检测时间：从称样开始到测定读数结束，完成一个单样品或双样品的时间。

五、验证指标测算

1.正确度：测定值与参照值之间标准差不应超过近红外快检方法标准中的正确度要求，同时采用F检验和配对T检验及Z比分数法，考察测定组与参照组的测试结果方差齐性及两组结果的均值是否存在显著性差异，Z比分数应符合在规定的显著性水平下的查表值。

2.台间差：采用F检验和配对T检验，考察两台仪器的测试结果的方差齐性及两组结果的均值是否存在显著性差异。

3.重复性：测定结果需满足近红外快检方法标准中的精密度要求；采用χ2检验，测定结果重复性标准差不应超过参比方法标准中给定的标准差，极差不应超过重复性临界极差。

4.稳定性：均值检验，对测定结果平均值和参照值进行比较，其差值的绝对值与参比标准方法中标准差的商不应超过u0.975/7的查表值；标准差检验，采用χ2检验，稳定性标准差不应超过参比标准方法中给定的标准差，极差不应超过重复性临界极差。

5.检测时间：计算从称样开始到测定结束，完成一个单样品或双样品的检测时间。

六、参考依据

1.评价算法

LS/T 6402-2017 粮油检验 设备和方法标准适用性验证及结果评价一般原则；

GB/T 27403-2012 合格评定能力验证的通用要求。

2.验证标准方法

GB/T 24896-2010 粮油检验 稻谷水分含量测定近红外法；

GB/T 24898-2010 粮油检验 小麦水分含量测定近红外法；

GB/T 24900-2010 粮油检验 玉米水分含量测定近红外法；

GB/T 24897-2010 粮油检验 稻谷粗蛋白质含量测定近红外法；

GB/T 24899-2010 粮油检验 小麦粗蛋白质含量测定近红外法；

GB/T 24901-2010 粮油检验 玉米粗蛋白质含量测定近红外法；

GB/T 24870-2010 粮油检验 大豆粗蛋白质、粗脂肪含量的测定近红外法；

GB/T 24902-2010 粮油检验 玉米粗脂肪含量测定近红外法。

3.参比标准方法

GB 5009.3-2016 食品安全国家标准 食品中水分的测定；

GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 第一法 凯氏定氮法；

GB 5009.6-2016 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定 第一法 索氏抽提法。